## 室内环境
附件2 室内环境质量专项类检查情况汇总表
序号 | 单位名称 | 整改问题 | 实得分（应得分为190） | 得分率 | 得分率排名
1 | 广东华粤检验检测有限公司 | 报告编号:HYBG/K(2024)102室内环境检测施工单位安全按理协议未归档。 | 185.26 | 97.51% | 1
2 | 广东度衡工程检测有限公司 | 室内环境类的测氡仪的校准单位深圳中电计量有限公司不能提供盖有CNAS 认证章的校准报告。 | 184.88 | 97.31% | 2
3 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 报告编号GBHXKQ202400030原始记录中样品编号录入信息不完整（未记录气相色谱仪检测通道）。 | 184.48 | 97.09% | 3
4 | 广东中粤工程检测有限公司 | 报告编号ZYBG-RA2024-0006原始记录中样品编号录入信息不完整（未记录气相色谱仪检测通道）。 | 184.4 | 97.05% | 4
5 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 | 报告编号XC2024KQ003样品编号录入信息不全（只有装修后的房间号，未有房间对应的轴线位置） | 183.72 | 96.69% | 5
6 | 广东粤信建设工程质量安全检测有限公司 | 报告编号Y-JHA2024-00007原始记录中样品编号录入信息不全（未记录气相色谱仪检测通道）。 | 183.56 | 96.61% | 6
7 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 | 报告编号SK2024-00005样品编号录入信息不全（只有装修后的房间号，未有对应的轴线位置）。 | 183.24 | 96.44% | 7
8 | 广东华旺检测科技有限公司 | 报告编号HFJ-HLH-BG2024-00093甲醛原始记录中样品编号录入信息不完整（未一一对应采样编号）。 | 182.16 | 95.87% | 8
9 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 | 紫外分光光度计检测室温度达不到要求。 | 181.26 | 95.4% | 9
10 | 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 | 化学试剂无配制记录。 | 181.12 | 95.33% | 10
11 | 广东建业检测技术有限公司 | 1.气相色谱仪漏写一次仪器使用记录。 2.报告编号:SK2024-0047室内环境采样视频未拍采样样品和样品标签部分。 | 180.78 | 95.15% | 11
12 | 广东科伟工程检测有限公司 | 1.报告编号：SK2024-00034原始记录中样品编号录入信息不全（未记录色谱仪检测通道）。 2.报告编号：SK2024-00034视频未录结果（标识部分）。 | 179.68 | 94.57% | 12
13 | 东莞市大成环境检测有限公司 | 1.报告编号:DCSQ20240519022室内环境检测未向施工、监理单位安全交底，施工单位安全管理协议未归档。 2.报告编号:DCSQ20240519022室内环境检测现场实施方案未签字。 3.报告编号: DCSQ20240519022室内环境检测视频未按要求录制且未录结果部分。 | 179.664 | 94.56% | 13
14 | 广东粤检工程质量检测有限公司 | 报告编号KJ2024-00008原始记录中样品编号录入信息不全，未记录气相色谱仪检测通道。 | 178.3 | 93.84% | 14
15 | 东莞市建康室内环境质量检测有限公司 | 报告编号JK2024-0013中气相色谱图未注明检测通道。 | 177.95 | 93.66% | 15
16 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 | 报告编号QFHJ20240402010样品编号录入信息不完整（只有装修后的房间号，未有房间对应的轴线位置）。 | 177.88 | 93.62% | 16
17 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 | 室内环境质量检测持证检测人员1人未通过市检测协会考试。 | 177.08 | 93.2% | 17
18 | 东莞市华誉工程技术有限公司 | 石材研磨机缺少使用记录。 | 175 | 92.11% | 18
19 | 广东宏泰工程检测有限公司 | 1.部分化学药品未执行双人双锁，未建立相关化学药品管理台账。 2.气相色谱仪仪器使用记录不全，缺试验开始和结束时间。 3.报告编号GDHT（KQ）20240023样品标识，不具备唯一性，只有装修后房间号，未有房间对应的轴线位置。 | 174.76 | 91.98% | 19
20 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 | 1.大气采样器有1台校准过期未使用但未贴停用标识。 2.空气压力盒缺1次检测使用记录。 3.2024年未更新苯系物标准曲线。 | 169.66 | 89.29% | 20
21 | 广东煜祺检测股份有限公司 | 1.1人上岗证到期未换证。 2.报告编号YQH2404290002R原始记录中样品编号录入信息不完整（只有装修后的房间号，未有房间对应的轴线位置）。 3.现场采样录制过程不规范（时长不够）。 | 166.422 | 87.59% | 21
22 | 广东堃和工程检测有限公司 | 2名检测员无正当理由不到场接受检查。 | 175.84 | 92.55%
23 | 广东安标检测科技有限公司 | 室内环境检测人员未参加市检测协会考试。 | 74.56 （85分） | 87.72%
备注：上半年未进行本专项检测的检测机构不纳入排名